| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail :promithion@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 69/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 4

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| # |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1.1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ | Ταχυμετρικοί | 1.1 |  |
|  |  | ½’’ Ξηρού τύπου | 1.1 |  |
|  |  | Απλής ριπής | 1.1 |  |
|  |  | Ευθείας ή μικτής ανάγνωσης | 1.1 |  |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1.2 | ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ MID 2004/22/Ε.Ε. ΚΑΙ TH ΝΕΟΤΕΡΗ MID 2014/32/E.E | Μετρολογικής κατηγορίας R200-H/R80-V | 1.2 |  |
|  |  | Μήκος: L=110 ή 115 | 1.2 |  |
|  |  | Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m³/h | 1.2 |  |
|  |  | Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G3/4΄΄ Β | 1.2 |  |
|  |  | Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN 15mm | 1.2 |  |
|  |  | Σχέση Q2/Q1=1,6 | 1.2 |  |
|  |  | Σχέση Q4/Q3=1,25 | 1.2 |  |
|  |  | Κλάση θερμοκρασίας Τ50 | 1.2 |  |
|  |  | Κλάση πίεσης MAP 16 | 1.2 |  |
|  |  | Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3 | 1.2 |  |
| 1.3 | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ISO4064 ή EN 14154:2005 | 1.3 |  |

| 2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 2.1 | Έναρξη καταγραφής ≤ 5lt/h | 2.1 |  |
| 2.2 | Καταλληλότητα για πόσιμο νερό με πιστοποίηση από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς –Φορείς | 2.2 |  |
| 2.3 | Κάθετη ή οριζόντια θέση | 2.3 |  |
| 2.4 | Πιστοποιητικά δοκιμής κατά την αξιολόγηση και την παράδοση | 2.4 |  |
| 2.5 | Πρότυπο Ε.Ε. / μεταφρασμένο & επικυρωμένο | 2.5 |  |
| 2.6 | Υλικό σώματος υδρομέτρων (συνθετικό ή ορείχαλκος) | 2.6 |  |
| 2.7 | Περιεκτικότητα χαλκού 57-75% | 2.7 |  |
|  | Περιεκτικότητα μολύβδου < 2,00% | 2.7 |  |
| 2.8 | Επίσημη χημική ανάλυση κράματος | 2.8 |  |
| 2.9 | Μη πλήρωση χύτευσης | 2.9 |  |
| 2.10 | Ανάγλυφη σήμανση ροής | 2.10 |  |
| 2.11 | Φίλτρο εισόδου τύπου σίτας | 2.11 |  |
| 2.12 | Κανονισμός σπειρωμάτων | 2.12 |  |
| 2.13 | Αριθμός σειράς 5-6mm | 2.13 |  |
|  | Γραμμωτός Κώδικας (Barcode) | 2.13 |  |
| 2.14 | Λειτουργικότητα άρθρωσης | 2.14 |  |
|  | Διάμετρος οπών σφράγισης 2mm στα περικόχλια των ακροστομίων | 2.14 |  |
| 2.15 | Υλικό κατασκευής του προστ/κού του μετρητικού μηχ/σμού PNx1,5 (24bar) | 2.15 |  |
| 2.16 | Υποδομή για ασύρματη ανάγνωση(δικατευθυντικής επικοινωνίας ) | 2.16 |  |

| 3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 3 | ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Q2/Q4 ±2% για Τ≤ 30oC Q2/Q4 ±3% για 30oC ≤ Τ ≤ 50oC | 3 |  |
|  |  | Qmin - Q2 ±5% | 3 |  |

| 4. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 4.1 | Πίεση λειτουργίας 16 bar |  | 4.1 |  |
| 4.2 | ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ | 4.2 | 4.2 |  |
|  |  | 4.2 | 4.2 |  |
|  |  | 4.2 | 4.2 |  |

| 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ Άρθρο | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 5.1 | Δυνατότητα περιστροφής | 5.1 |  |
| 5.1 | Ένδειξη σε m³ | 5.1 |  |
| 5.2 | Ψηφία σε θυρίδες | 5.2 |  |
| 5.3 | Ευθεία ανάγνωση m³ | 5.3 |  |
|  | Κυκλική ανάγνωση m³/1.000 | 5.3 |  |
| 5.4 | Χρώμα μονάδων: Μαύρο | 5.4 |  |
|  | Χρώμα υποδιαιρέσεων: Κόκκινο | 5.4 |  |

………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)